| 标准名称 | 可开展的检定及校准项目名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 标准级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测力机标准装置 | 标准测力仪 | 0.01N～6kN 5kN～1MN 1kN～60kN | 0.1级及以下 0.1级及以下 0.3级及以下 | 大区级 |
| 测力机标准装置 | 力传感器 | 0.01N～6kN 5kN～1MN 1kN～60kN | 0.1级及以下 0.1级及以下 0.3级及以下 | 大区级 |
| 测力机标准装置 | 工作测力仪 | 0.01N～1MN | 0.1（FS）或1.0级及以下 | 大区级 |
| 测力机标准装置 | 标准测力仪 | 力值:（0～1000）kN | Urel =0.07% | 大区级 |
| 测力机标准装置 | 力传感器 | 力值：（0～1000）kN | Urel=0.04% | 大区级 |
| 测力机标准装置 | 工作测力仪 | 力值：（0～1000）kN | Urel=0.3% | 大区级 |
| 材料试验机检定装置 | 电子式万能试验机 | 2.5N～1MN 1MN～10MN | 0.5级及以下 1级及以下 | 省级 |
| 材料试验机检定装置 | 抗折试验机 | 2.5N～1MN | 0.5级及以下 | 省级 |
| 材料试验机检定装置 | 专用工作测力机 | 2.5N～1MN 1MN～10MN | 0.5级及以下 1级及以下 | 省级 |
| 材料试验机检定装置 | 高温蠕变、持久强度试验机 | 2.5N～1MN 1MN～10MN | 0.5级及以下 1级及以下 | 省级 |
| 材料试验机检定装置 | 电液伺服万能试验机 | 2.5N～1MN 1MN～10MN | 0.5级及以下 1级及以下 | 省级 |
| 材料试验机检定装置 | 拉力、压力和万能试验机 | 2.5N～1MN 1MN～10MN | 0.5级及以下 1级及以下 | 省级 |
| 材料试验机检定装置 | 材料试验机 | 力值:（0～10000）kN | 力值:Urel =0.2%，k=2 | 省级 |
| 材料试验机检定装置 | 抗折试验机 | 力值:（1～6）kN | 力值:Urel =0.2%，k=2 | 省级 |
| 金属洛氏硬度计检定装置 | 金属洛氏硬度计 | （20-88）HRA （20-100）HRB （20-70）HRC HRN、HRT | MPE：±（1.5-2.0）HRA ±（2-4） HRB ± 1.5 HRC ±2HRN ±3HRTW | 省级 |
| 金属洛氏硬度计检定装置 | 金属洛氏硬度计 | 硬度:HRA(20～88) HRB(20～100) HRC(20～70) HRN HRT | U＝0.5HRA，k＝2 U＝0.8HRB，k＝2 U＝0.5HRC，k＝2 U＝0.7HRN，k＝2 U＝1.1HRTW，k＝2 | 省级 |
| 金属布氏硬度计检定装置 | 金属布式硬度计 | (8～650)HBW | MPE:±(2.0-3.0)% | 省级 |
| 金属布氏硬度计检定装置 | 金属布氏硬度计 | （8-650）HBW | Urel =（0.9-2.9）%，k＝2 | 省级 |
| 里氏硬度计检定装置 | 里氏硬度计 | (490～830)HLD (460～630)HLG | MPE:±12HLD MPE:±12HLG | 省级 |
| 里氏硬度计检定装置 | 里氏硬度计 | 里氏硬度:HLD(530±40),HLD(790±40),HLG(590±40) | U=（4-7）HLD U=（3-5）HLG | 省级 |
| 维氏硬度计校准装置 | 金属维氏硬度计 | HV0.05-HV100 | MPE：±2%-±12% | 省级 |
| 维氏硬度计校准装置 | 金属维氏硬度计 | HV0.05-HV100 | Urel =（1.0-3.5）%，k＝2 | 省级 |
| 邵氏硬度计检定装置 | A型邵氏硬度计 | （2.05~8.05）N或（20~100）HA | MPE:±80mN或±1HA | 省级 |
| 邵氏硬度计检定装置 | D型邵氏硬度计 | （8.90~44.5）N或（20~100）HD | MPE:±445mN或±1HD | 省级 |
| 液压千斤顶检定装置 | 液压千斤顶 | 50kN~5MN | 2%、 3% | 省级 |
| 电声标准装置 | 电容传声器 | 10Hz～20000Hz | MPE:±3.0dB | 大区级 |
| 电声标准装置 | 声校准器 | 94dB～124dB | LS级,1级,2级, | 大区级 |
| 电声标准装置 | 声级计 | 10Hz～20000Hz | 1级,2级 | 大区级 |
| 电声标准装置 | 倍频程和1/3倍频程滤波器 | 20Hz～20000Hz | 1级,2级 | 大区级 |
| 电声标准装置 | 噪声统计分析仪 | 10Hz～20000Hz | 1级,2级 | 大区级 |
| 电声标准装置 | 声校准器 | 声压级:(94～124)dB | 声压级:U=0.15dB，k=2 | 大区级 |
| 电声标准装置 | 声级计 | (10～200)Hz , (30-130)dB (250～400)Hz , (30-130)dB (500～1.25k)Hz , (30-130)dB (1.6～10)kHz , (30-130)dB | 声压级:U=0.4dB，k=2 , U=0.3dB，k=2 , U=0.3dB，k=2 , U=0.4dB，k=2 | 大区级 |
| 电声标准装置 | 积分声级计 | (10～200)Hz , (30-130)dB (250～400)Hz , (30-130)dB (500～1.25k)Hz , (30-130)dB (1.6～10)kHz , (30-130)dB | 声压级:U=0.4dB，k=2 , U=0.3dB，k=2 , U=0.3dB，k=2 , U=0.4dB，k=2 | 大区级 |
| 电声标准装置 | 噪声统计分析仪 | (10～200)Hz , (30-130)dB (250～400)Hz , (30-130)dB (500～1.25k)Hz , (30-130)dB (1.6～10)kHz , (30-130)dB | 声压级:U=0.4dB，k=2 , U=0.3dB，k=2 , U=0.3dB，k=2 , U=0.4dB，k=2 | 大区级 |
| 中频振动标准装置 | 工作测振仪 | (1～980)m/s2 (20Hz～2000Hz) | 频率响应和幅值非线性度：配压电加速度传感器MPE±5％； 配其它传感器MPE ±10％ | 大区级 |
| 中频振动标准装置 | 压电加速度计 | (1～980)m/s2 (20Hz～2000Hz) | 灵敏度频率响应MPE：±5％或±10％；灵敏度幅值线性度MPE：±3% | 大区级 |
| 中频振动标准装置 | 公害噪声振动计 | (1～980)m/s2 (20Hz～2000Hz) | 1型 MPE:±0.7dB 2型 MPE:±1.0dB | 大区级 |
| 中频振动标准装置 | 振动位移传感器 | (20Hz～2000Hz) 最大位移(峰值)：12.5mm | 灵敏度MPE：±5.0％ | 大区级 |
| 中频振动标准装置 | 磁电式速度传感器 | (20Hz～1000Hz) 最大速度：110cm/s | 频率响应：±10% ；幅值线性度：±5% | 大区级 |
| 中频振动标准装置 | 基桩动态测量仪 | (1～980)m/s2 (20Hz～2000Hz) | 频率MPE：±1% 频率响应MPE：±10％ 幅值线性度MPE：±5％ | 大区级 |
| 中频振动标准装置 | 振动传感器 | 频率：（20～2000）Hz 加速度：（0.1～1×104）m/s2 | 160Hz：U rel＝0.9％，k＝2 其他频率U rel＝1.5％，k＝2 | 大区级 |
| 中频振动标准装置 | 振动测量仪 | 加速度：（2～100）m/s2 | （20-2000）Hz U rel＝2.2％，k＝2 | 大区级 |
| 冲击加速度标准装置 | 冲击加速度传感器 | 冲击加速度：(100～9800)m/s2 | 灵敏度测量不确定度(k=2): U rel＝5.0% | 大区级 |
| 冲击加速度标准装置 | 冲击、碰撞试验台 | 冲击加速度：≤ 1000m/s2 | 台面加速度幅值不均匀度:≤20% 台面横向运动比：≤30% | 大区级 |
| 冲击加速度标准装置 | 冲击测量仪 | 冲击加速度：(100～9800)m/s2 | 灵敏度测量不确定度(k=2): U rel＝5.0% | 大区级 |
| 冲击加速度标准装置 | 冲击测量仪 | 加速度：（100～10000）m/s2 | 加速度：测量点1000m/s2：U rel＝3.3％，k＝2 | 大区级 |
| 冲击加速度标准装置 | 冲击传感器 | 冲击加速度：（100～10000）m/s2 | U rel＝3.6％，k＝2 | 大区级 |
| 冲击加速度标准装置 | 冲击试验台 | 加速度：（100～100000）m/s2 | U rel＝3.2％，k＝2 | 大区级 |
| 振动台检定装置 | 中频标准振动台 | (1～1000)m/s2 (20～2000)Hz | 波形失真度：≤5%；横向振动比：≤10%；幅值均匀度：≤15% | 大区级 |
| 振动台检定装置 | 机械式振动试验台 | (1～1000)m/s2； (5～2000)Hz | 加速度MPE：±10%；位移MPE：±15%；加速度波形失真度：≤25%；位移幅值均匀度：≤25%；横向振动比：≤25% | 大区级 |
| 振动台检定装置 | 数字式电动振动试验系统 | (1～1000)m/s2；(5～4000)Hz | A级、B级、C级 | 大区级 |
| 振动台检定装置 | 电动式振动试验台 | 频率:（5～4000）Hz 加速度:（1-1000）m/s2 | 加速度、速度、位移幅值MPE：±10%；加速度波形失真度：≤25%；加速度幅值均匀度：≤25%；横向振动比：≤25% | 大区级 |
| 振动台检定装置 | 振动试验台 | 频率:（5～4000）Hz 加速度:（0.1～1000）m/s2 | 频率(5-40)Hz U=0.016Hz (40-3000)Hz U=(0.016-0.035)Hz,k=2 加速度：（5-1000）m/s2 U rel＝3.3％，k＝2 | 大区级 |
| 离心式恒加速度试验机检定装置 | 离心式恒加速度试验机 | 加速度:（1～100000）m/s2 | 安装计算半径示值误差:不超过1% 回转速度示值误差:不超过±2.5% 回转速度稳定度:不超过±2.5% 加速度示值误差:不超过±10% 切线加速度比平均值 :不超过±5% | 省级 |
| 引伸计检定装置 | 电子引伸计 | 0~25mm | 0.5级、1级、2级 | 省级 |
| 摆锤式冲击试验机检定装置 | 摆锤式冲击试验机 | （15～1000）J | 能量<40J 标准偏差±2.4J 能量≥40J 标准偏差±6%KR | 省级 |
| 混凝土回弹仪检定装置 | 混凝土回弹仪 | 率定值78~82 | 钢砧上的率定值MPE：±2 | 省级 |
| 便携式振动校准器检定装置 | 便携振动校准器 | 频率：(20-2000)Hz 加速度：（1.0-100.0）m/s2 | 加速度MPE：±3.0% 频率MPE：±1.0% 加速度波形失真度<5.0% | 省级 |
| 韦式硬度计检定装置 | 韦氏硬度计 | （5-18）HW | MPE：1.0HW | 省级 |